中华人民共和国国家标准

电工电子产品基本环境试验规程   GB/T2423.17-96

试验Ka:盐雾试验方法         代替GB2423.17-81

Basic environmental testing procedures for

Electric and electronic products

Test Ka: Salt mist

本标准等效采用IEC 68-2-11〈基本环境试验规程  试验Ka:盐雾试验方法〉(1981年第三版).

1、主题内容与适用范围

本标准规定了电工电子产品基本环境试验的盐雾试验方法.

本标准适用于考核材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，也可以用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力.

本标准不适用作为通用的腐蚀试验方法.

2、引用标准

GB 2421 电工电子产品基本环境试验规程     总则

GB 2422 电工电子产品基本环境试验规程     名词术语

GB 2424.10 电工电子产品基本环境试验规程   大气腐蚀加速试验的通用导则

3、对试验设备的要求

3.1  用于制造试验设备的材料必须需耐盐雾腐蚀和不影响试验结果.

3.2  试验设备中工作空间的条件应该保持在本标准第5章规定的限度之内.

3.3  有足够大的容积,并能提供均匀的试验条件,且试验时这此条件不受试验样品的影响.

3.4  盐雾不得直接喷射到试验样品上.

3.5  试验设备工作空间内顶部和内壁,以及其它部位的冷凝液不得滴落在试验样品上.

3.6  试验设备内外气压必须平衡

4、试验溶液

4.1  盐溶液采用氯化钠(化学纯.分析钝)和蒸馏水或去离子水配制,其浓度(5±0.1)%(质量百分比.)雾化后的收集液,除挡板回部分外,不得重复使用.

4.2  雾化前的盐液的PH值在6.5-7.2(35±2℃)之间,配制盐溶液时,可采用化学纯的衡盐或氢氧化钠的溶液来调整PH值,但浓度仍须符合第4.1条的规定.

5、 试验条件

5.1  试验设备的工作试验室内的温度为35±2℃.

5.2  在工作空间内任一位置,用面积为80CM2的漏斗收集雾化16h的盐雾沉降量，平均每小时收集到1.0-2.0ml的溶液。

国家技术监督局1996-11-19批准                   1997-07-01实施GB/T   2423。17-96

1

5.3   本标准采用连续雾化,推荐的试验持续时间为16.  24.  48.  96.  168.  336.  672h。

5.4   雾化时必须防止油污,尘埃等杂质和喷射空气的温、湿度影响工作空间的试验条件.

6、试验程序

6.1  初始检测：

试验前,试验样品必须进行外观检查,如果需要可按有关标准进行其它项目的性能测定,试验样品表面必须干净,无油污,无临时性的保护层和其它弊病.

6.2  预处理：

按有关标准规定,对即将试验的试验样品进行清洁,所用清洁方法不影响盐雾对试验样品的作用,试验前应尽量避免用手直接触摸试验样品表面.

6.3  条件试验

6.3.1  试验样品放置由有关标准规定,一般按其正常使用状态放置(包括外罩等);平板试验样品需使受试面与垂直方向成30度角.

6.3.2  试验样品不得相互接触,它们的间隔距离应是不影响盐雾能自由降落在试验样品上,以及一个试验样品上的盐溶液不得滴落在其它试验样品上.

6.3.3  试验样品放置后按第5章规定的试验条件进行条件试验,试验持续时间按有关标准规定从第5.3条的规定中选取.

6.4  恢复：

试验结束后,用流动水轻轻洗去试验样品表面盐沉积物,再在蒸馏水中漂洗,洗涤水温不得超过35℃,然后在标准的恢复大气条件下恢复1-2h,或按有关标准规定的其它恢复条件的恢复时间.

6.5  最后检测：

恢复后的试验样品应及时进行检查,测试并记录结果,检查项目,试验结果评定和合格要求均由有关标准规定.

7、引用标准时应给出的细则

有关标准采用盐雾试验时,应对下列项目作出具休规定:

a. 初始检测(见本标准第6.1条)

b. 预处理(见本标准第6.2条)

c. 安装细节(见本标准第6.3条)

d. 试验持续时间(见本标准第6.3条)

e.恢复(见本标准第6.4条)

f.最后检测(见本标准6.5条)

国家技术监督局1996-11-19批准                   1997-07-01实施GB/T   2423。17-96

2